## Sheet1
Item | Campo | Requisito
1 | Potência mínima do gerador - kW | 64
2 | Frequência - kHz | 100
3 | Tensão - V | 220
4 | Tipo de tensão - | Trifásico
5 | kV mínimo - kV | 40
6 | kV máximo - kV | 150
7 | Passos - kV | 1
8 | mA mínimo - mA | 10
9 | mA máximo - mA | 630
10 | Passos - No. | 19
11 | mAs mínimo - mAs | 0.1
12 | mAs máximo - mAs | 500
13 | Passos - No. | 39
14 | Tempo mínimo - ms | 1
15 | Tempo máximo - ms | 6300
16 | Etapas - No. | 41
17 | Memórias anatômicas - | APR
18 | Total memória - No. | 224
19 | Filtração Inerente equivalente - mmAl | 2.1
20 | Filtração Total equivalente - mmAl | 3.1
21 | SID mín. - cm | 100
22 | Sid máx. - cm | 180
23 | Capaciade térmica tubo - kHU | 300
24 | Capaciade térmica tubo J - kJ | 210
25 | Capaciade térmica cúpula - kHU | 1250
26 | Capaciade térmica cúpula J - kJ | 900
27 | Rotação anodo - rpm | 3200
28 | Ângulo - ° | 12
29 | Filtragem permanente TUBO - mmAl /75kV | 0.9
30 | Filtro adicional - Al/Cu - mmAl /75kV | 2.4
31 | Estativa - tipo - | Chão/chão
32 | Movimento vertical - cm | 145
33 | Movimento longitudinal - cm | 180
34 | Movimento frontal - cm | 225
35 | Rotação do eixo do tubo - ° | 360
36 | Rotação da coluna - | 180
37 | Freios da mesa - | Eletromagnéticos
38 | Comprimento do trilho - cm | 240
39 | Distância do Buck - mín - cm | 35
40 | Distância do Buck - máx - cm | 180
41 | Distância do Buck - total - cm | 145
42 | Freios do mural - | Eletromagnéticos
43 | Grade antidifusora - l/pol. | 103
44 | Tampo da mesa - | Flutuante
45 | Elevação da mesa - cm | Sem elevação
46 | Largura da mesa - cm | 200
47 | Profundidade da mesa - cm | 80
48 | Altura da mesa - cm | 70
49 | Menor altura - cm | 55
50 | Maior Altura - cm | 85
51 | Deslocamento total mesa - cm | 30
52 | Deslocamento Longitudinal - cm | 60
53 | Deslocamento Transversal - cm | 30
54 | Suporte peso total - kg | 200
55 | Potência Colimador - kV | 150
56 | Luminosidade - Lux | 160
57 | Iluminação - | LED
58 | Temporizador - s | 30
59 | Filtração inerente colimador - mmAl | 1.2
60 | Rotação do campo RX - ° | 360
61 | Tecnologia do Detector - | a-Si (Silício Amorfo) TFT
62 | Cintilador - | Iodeto de césio
63 | Área ativa - larg - cm | 35
64 | Área ativa - alt - cm | 43
65 | Resolução da matriz Larg. - Pixel | 2304
66 | Resolução da matriz Alt. - Pixel | 2800
67 | Tamanho do Pixel - μm | 150
68 | Resolução espacial - lp/m | 3.3
69 | Cinzas - bit | 16
70 | Autonomia da bateria - h | 5
71 | Vida - ciclos | 500
72 | Faixa de energia mín. - kV | 40
73 | Faixa de energia máx. - kV | 150
74 | WIFI - | sim
75 | Modo de disparo - | AED
76 | Tempo de pré-visualização - s | 3
77 | Tempo de aquisição Total - s | 8
78 | Altura da mesa - mm | 384
79 | Largura da mesa - mm | 460
80 | Espessura - mm | 15
81 | Peso com bateria - kg | 3.43
82 | Proteção - IP | X1
83 | Imagens Offline - Qtd. | 200
84 | Número de baterias - Uni. | 2